## Begleitschreiben
Begleitschreiben zur Laborvergleichsuntersuchung der Deutschen Weinanalytiker e.V. 2025
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie in den vergangenen Jahren wird auch in diesem Jahr die Laborvergleichsuntersuchung der Deutschen Weinanalytiker e.V. durchgeführt, mit einem zeitlichen Abstand von etwa einem halben Jahr zur Laborvergleichsuntersuchung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Zur Teilnahme erhalten Sie dieses Begleitschreiben, das Ergebnisdatenblatt und das Probenmaterial. Die Teilnahme ist für die Mitglieder des Verbandes kostenfrei.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise, bevor Sie mit den Untersuchungen beginnen!
1. Den Untersuchungsumfang der Laborvergleichsuntersuchung können Sie dem beigefügten Ergebnisdatenblatt entnehmen. Erwartet wird nur die Bestimmung solcher Parameter, die in Ih-rem Labor routinemäßig bestimmt werden. Sofern Sie zusätzlich Parameter durch einen Unter-auftragnehmer ermitteln lassen, teilen Sie dies und den Namen des Unterauftragnehmers mit, da Ergebnisse eines Labors nicht mehrfach in die Auswertung eingehen dürfen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Jahr die Parameter Citronensäure, L-Äpfelsäure, Äp-felsäure, gesamt und Weinsäure sowie die Parameter Fumarsäure und Sorbinsäure, die zusätz-lich zu dem bekannten Spektrum bestimmt werden können.
2. Verwenden Sie stets Ihr unter Berücksichtigung der Produkteigenschaften bevorzugtes Analy- severfahren. Sie sind nicht verpflichtet, die Verfahren anzuwenden, die für die amtliche Qualitätswein-Analyse zugelassen sind.
3. Die Bewertung der Ergebnisse für Vorhandenen Alkohol wird auf der Grundlage der Ergebnis- se von Destillationsverfahren erfolgen. Die Bewertung der Ergebnisse für den Parameter Vergärbare Zucker wird auf der Basis der Ergebnisse mit Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und der Ergebnisse enzymatischer Bestimmungen erfolgen.
4. Bei der Bestimmung der Flüchtigen Säure beachten Sie bitte die Empfehlungen des Verban- des. Sie finden diese Informationen als eigenes Registerblatt in der Excelmappe zur Ergebnismitteilung. Beachten Sie besonders die dortige Empfehlung zur Korrektur für miterfasstes Schwefeldioxid. Die Ergebnisse werden auf der Basis der um den SO2-Einfluss korrigierten Werte beurteilt. Gehen ausreichend Ergebnisse mit SO2- und Sorbinsäure-Korrektur ein, erfolgt auch eine Auswertung auf dieser Basis, die den Vorgaben des OIV-Verfahrens entspricht.
5. Hinweis für den Fall der jodometrischen Bestimmung der Schwefligen Säure: Eine Bestimmung der Reduktone (berechnet als SO2) ist erforderlich. Eine Reaktionszeit von 5 Minuten zur Bindung der Freien Schwefligen Säure wird empfohlen. Der Reduktonwert ist immer anzugeben, auch dann, wenn Sie den Gehalt bei den Werten für die Schweflige Säure bereits abgezogen haben. Ob Sie eine Korrektur der Werte für Schweflige Säure um den Reduktongehalt vornehmen, ist die fachliche Entscheidung Ihres Labors. Aus der Ergebnismitteilung muss eindeutig erkennbar sein, welche Verfahrensweise gewählt wurde. Wählen Sie bitte auch die Ihrer Verfahrensweise entsprechenden Methoden aus. Die Auswertung für Ihr Labor erfolgt so, wie Sie die Ergebnisse mitgeteilt haben, auch wenn Ihre Mitteilung fachlich nicht korrekt war.
6. Bitte nehmen Sie sich auch Zeit für die Ergebnismitteilung.
a. Bitte verwenden Sie zur Mitteilung der Ergebnisse Ihrer Untersuchungen mit herkömmli- chen Methoden nur die Datei DWA-Ergebnismappe_LVU-2025. Für eine bitte nur zusätzliche Übermittlung von FTIR-Ergebnissen verwenden Sie die zweite Datei DWA-FTIR-Ergebnismappe_LVU-2025. Bitte vermischen Sie nicht herkömmliche Ergebnisse und FTIR-Ergebnisse in einer Excelmappe. Die Ergebnismappen wurden gegenüber dem Vorjahr verändert. Verwenden Sie daher keine Ergebnismappen aus früheren Jahren. Die Ergebnismappen enthalten eine Bedienungsanleitung auf dem Registerblatt 'Benutzungshinweise'. Unabhängig davon erhalten Sie als Anlage ein Ergebnisdatenblatt, das Sie als Arbeitsunterlage im Labor, aber bitte nur notfalls auch zur Ergebnismitteilung verwenden können.
b. Beachten Sie bitte die erbetene Anzahl gültiger Stellen, auch wenn diese von der allgemein üblichen Stellenzahl abweicht. Ihre eingegebenen Ziffern werden auch dann angenommen, wenn diese nur verkürzt angezeigt werden.
c. Achten Sie bitte bei allen Parametern auf die angegebenen Einheiten.
d. Geben Sie bitte die zutreffenden, von Ihnen tatsächlich angewendeten Methoden vollstän- dig an.
e. Beantworten Sie bitte alle Zusatzfragen zur Bestimmungsmethode und Ergebnisberech- nung vollständig. Dies ist sowohl für die Bewertung Ihrer Laborleistung als auch für eine zuverlässige Feststellung der Bezugswerte wichtig und Sie erhalten nützliche Hilfen für richtige Ergebnisse.
f. Bei der Bestimmung von Parametern mittels HPLC oder Photometer-Automaten geben Sie bitte an, wie Sie kalibriert haben. Orientieren Sie sich an dem Beispiel für Citronensäure im Ergebnisdatenblatt. Falls Sie eine Standardlösung für die Weinanalytik verwenden, geben Sie die verwendete Charge und den Stand der Bezugswerte an.
g. Untersuchungsergebnisse, die mit dem Wert Null oder einem Minuswert mitgeteilt werden, sind nicht korrekt. Solche Ergebnisse müssen in der Form '< (Zahlenwert der Nachweisgrenze)' oder '< (Zahlenwert der Bestimmungsgrenze)' mitgeteilt werden, weil in den statistischen Auswertungsprogrammen eine Null oder ein Minuswert als Zahl behandelt werden und somit für die Gesamtheit der Untersuchungsergebnisse und laborspezifisch zu fehlerhaften Auswertungsergebnissen führen.
Abgabetermin ist der 15. Dezember 2025
Befunde, die ohne Absprache nach dem 23.12.2025 eingehen, können bei der Auswertung unberücksichtigt bleiben.
Die beiden Excelmappen zur Ergebnismitteilung werden Ihnen per E-Mail voraussichtlich in der 44. KW zugesandt. Senden Sie die ausgefüllte(n) Ergebnismappe(n) bitte per E-Mail an gisela.ruhnke@t-online.de.
Außerdem stehen für die Dauer der Laborvergleichsuntersuchung die beiden Excel-Ergebnismappen und das Ergebnisdatenblatt als pdf-Dokument auf der Website der Deutschen Weinanalytiker e.V. unter https://www.weinanalytiker.de/vergleichsuntersuchungen/ bereit.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Für die Durchführung der Laborvergleichsuntersuchung wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen
Gisela Ruhnke

## Benutzungshinweise
Hinweise zur Benutzung dieser Mappe und zur Ergebnisangabe
Bitte verwenden Sie möglichst die Excel-Datei DWA-Ergebnismappe_LVU-2025 für Ihre Übermittlung der Ergebnisse mit herkömmlichen Methoden. Für die zusätzliche Übermittlung von FTIR-Ergebnissen verwenden Sie bitte die zweite zugesandte Excel-Datei DWA-FTIR-Ergebnismappe_LVU-2025. Zur Erfassung der Ergebnisse dient die Tabelle "Ergebnisse" bzw. "FTIR-Ergebnisse" in der entsprechenden Excelmappe.
Im Kopf der Tabelle in Zeile 2 befinden sich zwei gelb unterlegte Felder. Geben Sie dort das Erfassungsdatum und eine eindeutige Bezeichnung Ihres Labors ein. Danach verschwindet die gelbe Farbe.
Die Tabelle besteht aus den 7 Spalten A bis G. Sie sind hell türkis unterlegt.
Zu Ihrer Unterstützung sind in der Tabelle einige Abfragen hinterlegt. Damit diese nicht versehentlich verändert oder zerstört werden können, ist der hell türkis unterlegte Bereich grundsätzlich gegen Benutzereingaben geschützt. Eine Ausnahme gilt für die Auswahlfenster, die Eingabefelder für die Messergebnisse und bei bestimmten Eingaben erscheinende gelb unterlegte Felder für zusätzliche Eingaben.
Die Tabelle hat folgenden Aufbau:
Die Spalte A enthält eine laufende Nummer für jeden Parameter
Die Spalte B enthält die Parameterbezeichnung und eine zusätzliche Zeile "Lfd. (Gebinde)Nummer", die vom Etikett der Flaschen abgelesen werden kann. Bei der Übertragung dieser Laufenden Nummer sollen nur die Ziffern vor dem Schrägstrich in das Feld eingetragen werden, weil Excel die Angaben sonst als Bruch interpretiert und dessen Dezimalwert berechnet! Daher sind die Ziffern nach dem Schrägstrich bereits eingetragen!
Die Spalte C enthält Auswahlfenster für die Eingabe einer Methoden-Kennung als Kurzbezeichnung der Untersuchungsmethode. Wählen Sie hier die passende Kurzbezeichnung für Ihre Untersuchungsmethode aus und achten Sie dabei auch auf die ausführlicheren Angaben zur Charakterisierung des Analyseverfahrens in der Spalte G.
Die Spalte D enthält die Maßeinheiten für die Ergebnisangabe. Die Ergebnisangaben müssen in den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Prüfen Sie daher stets, ob Ihre im Labor benutzten Maßeinheiten den Vorgaben in der Tabelle entsprechen!
Die Spalte E enthält eine Angabe zur erforderlichen Anzahl an signifikanten Ziffern. Diese Anzahl ausagekräftiger Ziffern ist erforderlich, um sprunghafte, irritierende Änderungen der Z-Scores durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen zu vermeiden. Die signifikanten Ziffern können sich auf Vor- und Nachkommastellen verteilen. Sie sind daher auch dann erforderlich, wenn in der Tagespraxis im Befund eine geringere Anzahl signifikanter Ziffern angegeben wird oder auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird. Erfassen Sie daher stets die erforderliche Zahl an gültigen Ziffern. Es sollen soviele Ziffern angegeben werden, dass bei einer Wiederholung der Bestimmung in aller Regel keine identischen Ziffernfolgen erhalten werden. (Nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.)
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurden die Gehalte verschiedener Parameter bestimmt. Es wurden folgende rechnerische Gehalte ermittelt bzw. es werden üblicherweise folgende Ergebnisse mitgeteilt:
Beispielparameter | Beispielhafter Wert mit Maßeinheit | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern
Gesamte Schweflige Säure | 179,34 [mg/L] | 179
Gesamtextrakt | 36,45 [g/L] | 36.5
Gesamtsäure | 7,8 [g/L] | 7.82
Die Spalte F enthält weiße Felder zur Eingabe der Ergebnisse. Diese Felder sind entsprechend formatiert. Alle eingegebenen Ziffern bleiben erhalten, auch wenn sie aufgrund der Formatierung nicht angezeigt werden. Fehlende Nachkommaziffern am Ende der eingegebenen Zahl werden durch Nullen ergänzt und weisen so in der Regel auf die erforderliche Zahl an gültigen Ziffern hin. Die vorgelegte Formatierung der Zelle wird allerdings zerstört, wenn Zahlen durch "Copy & Paste" über die Zwischenablage eingefügt werden.
Nach der Auswahl einer Methodenkennung in Spalte C enthält die Spalte G eine kurze Methodenbeschreibung, die ggf. auch ergänzende Hinweise zur Ergebnisbehandlung umfasst, z. B. ob bei dem Ergebnis einer jodometrischen Schwefelbestimmung ein Abzug der Reduktone erfolgt ist oder nicht. Beachten Sie daher bei der Auswahl einer Methodenkennung stets auch die Beschreibung in dieser Spalte. In bestimmten Fällen, z. B. bei Wahl der Methodenkennung "sonstige" erscheint unterhalb dieser Methodenbeschreibung ein gelb unterlegtes Feld in Verbindung mit einer Aufforderung zur Beschreibung der angewendeten Methode bzw. zur Eintragung von näheren Angaben, z. B. zur Art einer Kalibrierung. Bitte machen Sie hier die erbetenen Angaben.
Benutzen Sie das Tabellenblatt "Mitteilungen" für ergänzende Angaben, die auf dem Tabellenblatt "Ergebnisse" nicht untergebracht werden können. Machen Sie hier auch Vorschläge zur Verbesserung dieser Ergebnismappe!

## FTIR-Hinweise
Hinweise für Laboratorien, die auch FTIR-Untersuchungen durchführen
Wie in den Vorjahren besteht die Möglichkeit, Ihre FTIR-Analytik aktuell zu überprüfen. Bitte erstellen Sie hierzu einen zusätzlichen Befund mit Ihrem FTIR-Gerät. Sie erhalten für diese Ergebnisse eine gesonderte Ergebnismitteilung, die Sie gegebenenfalls zum Nachweis Ihrer geforderten Teilnahme an FTIR-Ringversuchen verwenden können.
Bitte verwenden Sie für die Erfassung der FTIR-Ergebnisse die zweite zugesandte Excel-Datei DWA-FTIR-Ergebnismappe_LVU-2025.

## Empf. Flücht. Säure
Empfehlungen zur Bestimmung der Flüchtigen Säure
1. Vorbemerkung
Die Bestimmung der Flüchtigen Säure hat in Laborvergleichsuntersuchungen unbefriedigende Übereinstimmungen zwischen den Laboratorien gezeigt. Der Verband der Deutschen Weinanalytiker hat daher eine Studie zur Verbesserung der Bestimmung des Parameters durchgeführt. Hieraus ergeben sich folgende Empfehlungen zur Einarbeitung, Überprüfung und Kontrolle der Arbeitsweise bei den Verfahrensschritten Destillation und Titration der Bestimmung. Eine Korrektur des Ergebnisses um mitdestillierte Schweflige Säure ist notwendig. Die Einhaltung dieser Empfehlungen ist möglich und erforderlich.
2. Empfehlungen
(1) Probenvorbereitung
Die Probe ist von Trubstoffen und Kohlensäure zu befreien (z.B. durch Filtration oder Vakuumbehandlung).
(2) Destillation
Dem Probevolumen ist Weinsäure in einer Menge zuzusetzen, die einer Konzentration von 25 g Weinsäure pro ein Liter Probe entspricht.
Die Destillation muss so durchgeführt werden, dass ein "Rücklauf" und damit eine Fraktionierung möglichst vermieden wird und zugleich aus dem Probegefäß keine mitgerissene Flüssigkeit in die Vorlage gelangt.
Die Wiederfindung einer vorgelegten Menge Essigsäure bzw. Natriumacetat (berechnet als Essigsäure) muss mindestens 95 % betragen. Hierzu sind die Destillationsbedingungen gegebenenfalls zielführend zu verändern. Die Wiederfindung ist wiederholt und bei seltenem Einsatz des Verfahrens stets neu zu ermitteln. Wiederholte Bestimmungen der Wiederfindung dürfen sich nicht um mehr als 5 % unterscheiden.
Das Destillat ist auf 60 °C bis 80 °C (beginnende Blasenbildung am Gefäßboden) zu erhitzen und zur Titration etwa auf Raumtemperatur abzukühlen.
Der Blindverbrauch des Destillatvolumens an kohlensäurefreiem Wasser ist wiederholt und bei seltenem Einsatz des Verfahrens stets neu zu bestimmen. Er ist bei der Ergebnisberechnung abzuziehen.
(3) Titration
Es sind nur frische Titrationsmittel zu verwenden, deren Normalität resp. Faktor zuverlässig bekannt bzw. bestimmt ist.
Eingesetztes Probevolumen und Molarität des Titrationsmittels sind so abzustimmen, dass der Titrationsmittelverbrauch mehr als 1 ml beträgt, d. h. bei normalen Gehalten an Flüchtiger Säure und Probevolumina unter 10 ml Wein muss das Destillat mit 0,01 m, höchstens 0,05 m Natronlauge titriert werden.[1]
Der Verbrauch an Titrationsmittel für die Probe muss auf besser als 2 % abgelesen werden.
Bei Endpunktbestimmung mittels pH-Elektrode ist die Richtigkeit und Steilheit der Anzeige durch Kalibrierung mit mindestens 2 Pufferstandardlösungen einzustellen.
(4) Korrektur für mitdestillierte Schweflige Säure
Soweit das Übergehen von SO2 bei der Destillation, z. B. durch eine Oxidation mit H2O2, nicht ausgeschlossen wird, ist eine Korrektur erforderlich. Der Anteil miterfasster Schwefliger Säure wird hierbei durch jodometrische Bestimmung im Destillat ermittelt.
(Zur Durchführung der Korrektur siehe Abschnitt 5.)
[1] Dies ist für das Verfahren nach Rentschler bereits durch die Arbeitsvorschrift vorgegeben und wird für das Halbmikroverfahren in der Praxisliteratur empfohlen.
3. Spezielle Hinweise zu häufig angewendeten Destillationsverfahren
Halbmikro-Verfahren:
Dieses Verfahren ist durch die Verwendung der in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Untersuchung von Wein V. Nr. 8 bzw. der IFU Methode Nr. 5 beschriebenen Apparatur, den Einsatz von 5 ml Wein und die Gewinnung von 60 ml Destillat definiert. Wird eine andere Apparatur verwendet, liegt ein anderes Verfahren vor.
Beim Zusammensetzen der Apparatur ist größte Aufmerksamkeit geboten, um sowohl das Heraus-drücken von Untersuchungsgut aus dem Einsatz als auch das Einsaugen von Wasser aus dem äußeren Gefäß zu vermeiden. Die Schliffe müssen dicht sitzen und mit gutem Vakuumfett gefettet sein.
Der Wasserspiegel im äußeren Kolben, der als Wasserdampfentwickler dient, muss stets über dem Spiegel der Untersuchungsflüssigkeit liegen. Um einen Anstieg dieses Spiegels zu vermeiden muss die Energiezufuhr zu Beginn des Siedens gegebenenfalls, z. B. durch Hinzunehmen eines weiteren Brenners, erhöht werden.
Die weitere Erhitzung muss so erfolgen, dass ein kräftiger und stetiger Wasserdampfstrom gegeben ist. Wird die erforderliche Wiederfindung nicht erreicht, ist die Energiezufuhr zu erhöhen.
Verfahren mit den Vapodest-Wasserdampfgeneratoren der Firma Gerhardt:
Bei diesen Geräten ist unabhängig vom eingesetzten Probevolumen auf ein ausreichendes Destillatvolumen, d.h. nicht unter 150 ml zu achten.
Hierzu ist die Energie nicht unter 90 % und die Destillationsdauer nicht unter 6 Minuten (360 sec) einzustellen.
Wird die erforderliche Wiederfindung nicht erreicht, ist die Energie schrittweise – auf bis zu 100 % – sowie die Destillationsdauer bis auf die maximal einstellbare Zeit und damit das Destillatvolumen bis auf über 200 ml zu erhöhen.
Das Destillatvolumen soll – durch geeignete Marken am Vorlagegefäß oder durch Gewichtskontrollen – bestimmt und muss auf Gleichmäßigkeit überwacht werden.
Zu Beginn der Arbeit müssen mindestens zwei Leerläufe durchgeführt werden, damit eine gleichmäßige Temperierung des Gerätes (Vermeiden von "Rücklauf") gegeben ist.
4. Stichpunkt-Fließschema
· Trub- und kohlensäurefreies Probevolumen + Weinsäure (25 g/L)
· CO2-Entfernung: Destillat auf 60 °C bis 80 °C erhitzen
· frische Titrationsmittel
· NaOH 0,01 m bis höchsten 0,05 m
· Titrationsmittelverbrauch mehr als 1 ml
· Ablesbarkeit besser als 2 %
· Blindverbrauch bestimmen und abziehen
· SO2 abziehen, jodometrische Bestimmung im Destillat
· Halbmikroverfahren: Einsatz von 5 ml Probe
Gewinnung von 60 ml Destillat
· Vapodest-Verfahren: Einsatz von 10 ml Probe
Gewinnung von mindestens 150 ml Destillat
Energie mindestens 90 %
Destillationsdauer mindestens 6 Minuten (360 sec)
5. Hinweise zur Berechnung der SO2-Korrektur:
Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass die übergegangene Schweflige Säure auch bei unverzüglicher jodometrischer Bestimmung nach der Destillation nicht – wie früher angenommen – überwiegend als Freie Schweflige Säure vorliegt. Daher muss im Destillat sowohl die Freie als auch die Gesamte Schweflige Säure - und damit indirekt die Gebundene Schweflige Säure bestimmt werden*).
Die Berechnung des Betrages an (scheinbarer) Flüchtiger Säure, die der im Destillat titrierten Menge an Schwefliger Säure entspricht, kann nach einer der folgenden Formeln durchgeführt werden:
a) wurde der Verbrauch an Jodid/Jodat-Titrationsmittel bereits auf mg SO2/L der eingesetzten
Weinprobe umgerechnet gilt für den Korrekturbetrag der Flüchtigen Säure (als Essigsäure) in g/L:
Korrekturbetrag = Freie SO2 * 1,875/1000 + (Gesamte SO2 – Freie SO2) * 0,9375/1000
oder vereinfacht:
Korrekturbetrag = (Freie SO2 + Gesamte SO2)*0,9375/1000
b) Unmittelbare Umrechnung des Verbrauches an Jodid/Jodat in Flüchtige Säure:
Ermittlung des Gesamtvolumens an Destillat und der bei der Titration zur Ermittlung des unkorrigierten Wertes für Flüchtige Säure verbrauchten Lauge. In Teilen dieses Gesamtvolumens werden jeweils Freie bzw. Gesamte Schweflige Säure bestimmt.
Nach Umrechnung des jeweiligen Verbrauches auf das Gesamtvolumen gilt die Formel:
Korrekturbetrag = (V FSO2 (Jodid/Jodat) * Molarität(Jodid/Jodat) * 120) / (VWeinprobe) + ([V GSO2 (Jodid/Jodat) – V FSO2 (Jodid/Jodat)]* Molarität(Jodid/Jodat) * 60) / VWeinprobe
oder vereinfacht:
Korrekturbetrag = (V FSO2 (Jodid/Jodat) + V GSO2 (Jodid/Jodat))*Molarität(Jodid/Jodat) * 60 / VWeinprobe
Es bedeuten jeweils bezogen auf das Gesamtvolumen an Destillat:
VFSO2 (Jodid/Jodat) = Titrationsmittelverbrauch für Freie Schweflige Säure in ml
VGSO2 (Jodid/Jodat)= Titrationsmittelverbrauch für Gesamte Schweflige Säure in ml
*) Bei der Freien Schwefligen Säure gehen 2 Protonen (und damit zwei Säure-Equivalente) in die Bilanz ein, bei der Gebundenen Schwefligen Säure (= aldehydschweflige Säure) nur 1 Proton.

## FTIR-Ergebnisse
| Datum: |  |  | Einsendendes Labor:
Lfd.Nr. | Parameterbezeichnung | Methoden- Kennung | Einheit | Signifikante Ziffern | Ergebnis | Methodenbeschreibung
| Lfd. Gebinde-Nr. der Probe |  |  |  |  | /25 Bei Verwendung mehrerer Gebinde genügt die Angabe der niedrigsten Nummer.
1 | Relative Dichte 20°C/20°C |  |  | 5 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 5 | 6
2 | Gesamtalkohol |  | g/L | 4 |  | (Gesamtzucker [FTIR-Glucose+FTIR-Fructose]*0,47)+Vorh. Alkohol [FTIR] [g/L] | 3 | 5
3 | Vorh. Alkohol |  | g/L | 4 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 8 | 11
4 | Gesamtextrakt |  | g/L | 3 |  |  | 9 | 8
5 | Zuckerfreier Extrakt |  | g/L | 3 |  |  | 11 | 10
6 | Vergärbare Zucker (nach Inversion) |  | g/L | 4 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (Summe Glucose + Fructose) | 9 | 13
| Vergärbare Zucker (nach Inversion) |  | g/L | 3
Liegen beide Werte vor, wird Saccharose bei der Auswertung berechnet.
[7 empty] | 7 | 6
7 | Gesamtsäure (als Weinsäure) |  | g/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 4 | 6
8 | Freie Schweflige Säure |  | mg/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie in der Gasphase | 6 | 9
9 | Gesamte Schweflige Säure |  | mg/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie in der Gasphase | 15 | 19
10 | [6 empty] | 9 | 8
11 | Glucose |  | g/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 4 | 7
| Glucose (nach Inversion) |  | g/L | 3
12 | Fructose |  | g/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 4 | 7
| Fructose (nach Inversion) |  | g/L | 3
13 | Glycerin |  | g/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 4 | 6
14 | pH-Wert |  |  | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 2 | 3
15 | Weinsäure |  | g/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 6 | 7
16 | Äpfelsäure, gesamt |  | g/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 4 | 9
17 | [6 empty] | 4 | 3
18 | Milchsäure, gesamt |  | g/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 4 | 8
19 | [6 empty] | 4 | 3
20 | Citronensäure |  | g/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 4 | 7
21 | [6 empty] | 8 | 7
22 | Acetat (als Essigsäure) |  | g/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 4 | 7
22 | Flüchtige Säure |  | g/L | 3 |  | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie | 17 | 19
23 | [6 empty] | 4 | 3
24 | (Kohlensäure)Überdruck |  | bar | 3 |  |  | 8 | 7
| Temperatur bei der Messung falls nicht 20 °C |  | °C | 3
dann auch folgende Angaben:
| Überdruck bei Messtemperatur |  | bar | 3
| Temperaturkorrektur gemäß | [5 empty] | 6 | 5
24 | Farbwerte (bei 1 cm Schichtdicke) |  |  | 3 |  |  | 3 | 2
Schichtdicke ↓
| 420 nm |  | cm | Ext/cm 3
| 520 nm |  | cm | Ext/cm 3
| 620 nm |  | cm | Ext/cm 3
| Messdatum und Zeit nach dem Öffnen | TT.MM.JJ |  | Zeit in Min.

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen.

## Dichte (hidden)
Relative Dichte 20°C/20°C | 5 | 6
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 8.1 | Pyknometrische Methode; OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2A
2 | LwK 8.2 | Bestimmung mit dem Aräometer; OIV-MA-AS2-01B
3 | LwK 8.3 | Hydrostatische Waage; OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2C
4 | LwK 8.4 | Bestimmung mit dem Biegeschwinger; OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2B
5 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
6 | sonstige
7
Wichtig für Änderungen in den verschiedenen Ergebnisblättern - gilt für alle Parameter!
In Zeile 1 der Spalte B wird bei Erfassung von Methoden in den Ergebnisblättern bei allen Parametern jeweils der Ziffernwert aus Spalte A zum (vor)ausgewählten Methodenschlüssel eingetragen.
Wenn (noch) keine Methode ausgewählt wurde bzw. vorausgewählt ist, steht in Zeile 1 dieser Spalte der größte Ziffernwert aus Spalte A.
Zelle C1 enthält eine Formel zur Berechnung des eingetragenen Wertes, der in Spalte I aller Ergebnisblätter bei jedem Parameter als Wert für die Steuerung zusätzlicher Anzeigen unsichtbar eingetragen sein muss.
Wenn ein Parameter bei einem Ergebnisblatt den Eintrag "hier unbenutzt" tragen soll, erhält dieser Eintrag hier keine Ziffer, s. z.B. bei den Reduktonen; Ausnahme L-Äpfelsäure und L-Milchsäure, s. dort
In jedem Ergebnisblatt muss in Spalte H bei jedem (!) Parameter der richtige Bezug für dieses Ergebnisblatt erfasst sein, z. B. bei Dichte:
Dichte!$B$1
In jedem Ergebnisblatt muss in Spalte G (Methodenbeschreibung) der richtige Bezug für dieses Ergebnisblatt erfasst sein.
Spalte B
| Ergebnisblatt: | Ergebnisse

## GAlkohol (hidden)
Gesamtalkohol | 3 | 5
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 1.1 (Zucker enz/HPLC) | (Gesamtzucker [Glucose+Fructose, enzymat. oder HPLC]*0,47)+Vorh. Alkohol [g/L]
2 | LwK 1.1 (Zucker reduktom.) | ((Gesamtzucker [reduktometr.]-1)*0,47)+Vorh. Alkohol [g/L]
3 | LwK 1.1 (FTIR-Alkohol+Zucker) | (Gesamtzucker [FTIR-Glucose+FTIR-Fructose]*0,47)+Vorh. Alkohol [FTIR] [g/L]
4 | LwK 1.1 (Alkohol+FTIR-Zucker) | Vorh. Alkohol nach angegeb. herk. Methode+(Gesamt- oder Summenzucker FTIR)*0,47 [g/L]
5 | sonstige
6

## vAlkohol (hidden)
Vorh. Alkohol | 8 | 11
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 2.1 | Destillation nach Neutralisation; OIV-MA-AS312-01A Nr. 4A oder Nr. 4B
2 | LwK 2.2 | Chemische Alkoholbestimmung n. Dr. Jakob
3 | LwK 2.3 | Chemische Alkoholbestimmung n. Dr. Rebelein
4 | LwK 2.4 | Einfache direkte Destillation mit pyknometrisch oder elektonisch bestimmter Destillatdichte AVV V2
5 | LwK 2.5 | Berechnung aus relativer Dichte und Refraktion
6 | LwK 2.6 | Enzymatische Methode
7 | LwK 2.7 | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
8 | LwK 2.8 (FTIR) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
9 | LwK 2.9 | Nah-Infrarotspektroskopie
10 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
11 | sonstige
12

## Gextrakt (hidden)
Gesamtextrakt | 9 | 8
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 3.1 | Indirekt pyknometrisch (Basis: Alkohol n. LwK 2.4); AVV V3a
2 | LwK 3.2 | Berechnung n. Tabarie (Basis: Alkohol n. LwK 2.1); OIV-MA-AS2-03B
3 | LwK 3.3 (herk.) | Berechnung n. Tabarie (Basis: Dichte und Alkohol n. den angegeb. herkömmlichen Methoden)
4 | FTIR (gemessen) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (nur aus Spektrum ermittelt, sonst anderer Schlüssel)
5 | herk./FTIR 1 | Berechnung n. Tabarie (Basis: Dichte n. LwK 8.1 bis 8.4; FTIR-Alkohol)
6 | herk./FTIR 2 | Berechnung n. Tabarie (Basis: FTIR-Dichte; Alkohol n. der angegeb. herk. Methode)
7 | FTIR-Basis | Berechnung n. Tabarie (Basis: FTIR-Dichte; FTIR-Alkohol)
8 | sonstige
9

## zfExtrkt (hidden)
Zuckerfreier Extrakt | 11 | 10
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 3.1 | Indirekt pyknometrisch (Basis: Alkohol n. LwK 2.4 u. Zucker n. der angegeb. herk. Methode); AVV V3e
2 | LwK 3.2 | Berechnung n. Tabarie (Basis: Alkohol n. LwK 2.1); OIV-MA-AS2-03b
3 | LwK 3.3 (herk.) | Berechnung n. Tabarie (Basis: Dichte, Alkohol u. Zucker n. den angegeb. herk. Methoden)
4 | FTIR (gemessen) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (nur aus Spektrum ermittelt, sonst anderer Schlüssel)
5 | herk./FTIR 1 | Berechnung n. Tabarie (Basis: Dichte n. LwK 8.1 bis 8.4; FTIR-Alkohol; FTIR-Zucker)
6 | herk./FTIR 2 | Berechnung n. Tabarie (Basis: FTIR-Dichte; Alkohol u. Zucker n. den angegeb. herk. Methoden)
7 | FTIR Basis 1 | FTIR gemessener Gesamtextrakt - FTIR-Zucker
8 | FTIR Basis 2 | Berechnung n. Tabarie (Basis: FTIR-Dichte; FTIR-Alkohol; FTIR-Zucker)
9 | NMR | Gesamtextrakt n. herk. Methoden - NMR-Zucker
10 | sonstige
11

## vgZucker (hidden)
Vergärbare Zucker (nach Inversion) | 9 | 13
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 4.1 | Bestimmung n. Luff-Schoorl; OIV-MA-AS311-01A
2 | LwK 4.2 | entfällt
3 | LwK 4.3 | Schnellmethode n. Dr. Jakob
4 | LwK 4.4 | Schnellmethode n. Dr. Rebelein
5 | LwK 4.5, enz. Hand | Enzymatische Methode; OIV-MA-AS311-02, manuell
6 | LwK 4.5, enz. autom. | Enzymatische Methode; OIV-MA-AS311-10, automatisiert
7 | LwK 4.6 | Neocuproinmethode
8 | LwK 4.7 | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie; OIV-MA-AS311-03
9 | LwK 4.8 (FTIR) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (Summe Glucose + Fructose)
10 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie (Summe Glucose + Fructose)
11 | Fehling | Bestimmung n. Fehling
12 | IC | Ionenchromatographie (Summe Glucose + Fructose)
13 | sonstige
14
Anmerkung:
Die Fassung des Erläuterungstextes zu LwK 4.8 berücksichtigt nicht, dass traditionelle Kalibrierungen dieses Parameters auf reduktometrisch bestimmten Zuckerwerten beruhen!

## Vorbehandlung (hidden)
0 | 7 | 6
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | entfärbt: Kohle | entfärbt mit Kohle
2 | entfärbt: PVPP | entfärbt mit PVPP
3 | geklärt: Carrez | geklärt mit Carrez-Reagenz
4 | geklärt: Bleiacetat | geklärt mit Bleiacetat
5 | keine Behandlung | nicht entfärbt oder geklärt
6 | sonstige
7
hier unbenutzt!
Auswahlfeld geaprkt

## G-Saeure (hidden)
Gesamtsäure (als Weinsäure) | 4 | 6
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 5.1 | Potentiometr. Bestimmung; AVV V7
2 | LwK 5.2.1 | Potentiometr. Bestimmung; OIV-MA-AS-313-01, Nr. 5.2
3 | LwK 5.2.2 | Endpunktbestimmung mit Indikator; OIV-MA-AS-313-01, Nr. 5.3
4 | LwK 5.3 (FTIR) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | photom. autom. | photometrisch m. Bromkresolpurpur, automatisiert
6 | sonstige
7

## Fr-SO2 (hidden)
Freie Schweflige Säure | 6 | 9
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 6.1 (incl. Red.) | Direkte jodometrische Titration ohne Abzug der Reduktone OIV-MA-AS323-04B
2 | LwK 6.1 (excl. Red.) | Direkte jodometrische Titration unter Abzug der Reduktone OIV-MA-AS323-04B
3 | LwK 6.2 | Methode n. Paul bzw. OIV-MA-AS323-04A
4 | LwK 6.3 | photometrisch mit Pararosanilin (auch automatisiert)
5 | LwK 6.4 | photometrisch mit DTNB (auch automatisiert)
6 | LwK 6.5 (FTIR) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie in der Gasphase
7 | Redox (incl. Red.) | Elektrometrische Bestimmung mit pH-Meter mV-Modus und Redoxelektrode incl. Reduktone
8 | Redox (excl. Red.) | Elektrometrische Bestimmung mit pH-Meter mV-Modus und der Redoxelektrode mit Abzug der Reduktone
9 | sonstige
10
| SulfoQuick (incl. Red.) | Sulfoquicktest n. Dr. Nilles ohne Abzug der Reduktone

## Ges-SO2 (hidden)
Gesamte Schweflige Säure | 15 | 19
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 7.1 | Methode n. AVV V28A
2 | LwK 7.2 | Methode n. Tanner
3 | LwK 7.3 | Methode n. Paul bzw. OIV-MA-AS323-04A
4 | LwK 7.4.1 | Destillationsmethode n. Dr. Jakob
5 | LwK 7.4.2 | Destillationsmethode n. Dr. Rebelein
6 | LwK 7.4.2 mod. | Destillationsmethode n. Dr. Rebelein, modifiziert
7 | LwK 7.5.1 (incl. Red.) | jodometrisch n. einfacher Hydrolyse ohne Abzug der Reduktone
8 | LwK 7.5.1 (excl. Red.) | jodometrisch n. einfacher Hydrolyse unter Abzug der Reduktone
9 | LwK 7.5.2 (incl. Red.) | jodometrisch n. doppelter Hydrolyse ohne Abzug der Reduktone
10 | LwK 7.5.2 (excl. Red.) | jodometrisch n. doppelter Hydrolyse unter Abzug der Reduktone
11 | LwK 7.5.3 (incl. Red.) | Hydrolyse n. Dr. Rebelein ohne Abzug der Reduktone
12 | LwK 7.5.3 (excl. Red.) | Hydrolyse n. Dr. Rebelein unter Abzug der Reduktone
13 | LwK 7.6 | photometrisch mit Pararosanilin (auch automatisiert)
14 | LwK 7.7 | photometrisch mit DTNB (auch automatisiert)
15 | LwK 7.8 (FTIR) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie in der Gasphase
16 | IFU 07a | Methodensammlung der Internationalen Fruchtsaft-Union Nr. 07a
17 | FTIR (direkt) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie in der Flüssigphase
18 | LwK 7.3 mod.2 | Wasserdampfdestillation mit Gerhardt-Apparatur Vapodest; Angabe zur Titration im Destillat fehlt!
19 | sonstige
20
| SulfoQuick (incl. Red.) | Sulfoquicktest n. Dr. Nilles ohne Abzug der Reduktone

## Reduktone (hidden)
0 | 9 | 8
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | Acetaldehyd/Stärke | SO2-Bindung mit Acetaldehyd; Stärke als Indikator
2 | Acetaldehyd/potent. | SO2-Bindung mit Acetaldehyd; Platinelektrode
3 | Propionaldehyd/Stärke | SO2-Bindung mit Propionaldehyd; Stärke als Indikator
4 | Propionaldehyd/potent. | SO2-Bindung mit Propionaldehyd; Platinelektrode
5 | Glyoxal/Stärke | SO2-Bindung mit Glyoxal; Stärke als Indikator
6 | Glyoxal/potent. | SO2-Bindung mit Glyoxal; Platinelektrode
7 | Glyoxal/MTT | SO2-Bindung mit Glyoxal; automat. phot. mit MTT als Farbreagenz n. Beutler
8 | sonstige
9
hier unbenutzt!
| SulfoQuick | Sulfoquicktest n. Dr. Nilles
Auswahlfeld geparkt

## Glucose (hidden)
Glucose | 4 | 7
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie; OIV-MA-AS311-03
2 | enzymat. autom. | enzymatisch; OIV-MA-AS311-10, automatisiert
3 | enzymat. Hand | enzymatisch; OIV-MA-AS311-02, manuell
4 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
6 | IC | Ionenchromatographie
7 | sonstige
8

## Fructose (hidden)
Fructose | 4 | 7
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie; OIV-MA-AS311-03
2 | enzymat. autom. | enzymatisch; OIV-MA-AS311-10, automatisiert
3 | enzymat. Hand | enzymatisch; OIV-MA-AS311-02, manuell
4 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
6 | IC | Ionenchromatographie
7 | sonstige
8

## Glycerin (hidden)
Glycerin | 4 | 6
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie; OIV-MA-AS311-03
2 | enzymat. autom. | enzymatisch, automatisiert
3 | enzymat. Hand | enzymatisch, manuell
4 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
6 | sonstige
7

## pH-Wert (hidden)
pH-Wert | 2 | 3
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | potentiometr. | potentiometrisch
2 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
3 | sonstige
4

## Weinsre (hidden)
Weinsäure | 6 | 7
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
2 | IC | Ionenchromatographie
3 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
4 | photometr. Hand | photometrisch nach Rebelein (Schnellmethode), manuell
5 | photometr. autom. | photometrisch mit Vanadat, automatisiert
6 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
7 | sonstige
8
10 | GC-FID | Gaschromatographie nach Silylierung

## GAepflsr (hidden)
Äpfelsäure, gesamt | 4 | 9
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
2 | enzymat. autom. | D- und L-Äpfelsäure (Summe), enzymatisch, automatisiert
3 | enzymat. Hand | D- und L-Äpfelsäure (Summe), enzymatisch, manuell
4 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
6 | IC | Ionenchromatographie
7 | photom. | photometrisch (bitte farbgebendes Reagenz angeben)
8 | Reflekt. | Reflektometrie
9 | sonstige
10

## LAepflsr (hidden)
0 | 4 | 3
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | enz.(L-) autom. | enzymatisch nur L-Form, automatisiert
2 | enz.(L-) Hand | enzymatisch nur L-Form, manuell
3 | sonstige
4
hier unbenutzt!
Auswahlfeld geparkt

## GMilchsr (hidden)
Milchsäure, gesamt | 4 | 8
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
2 | enzymat. autom. | D- und L-Milchsäure (als Summe), enzymatisch, automatisiert
3 | enzymat. Hand | D- und L-Milchsäure (als Summe), enzymatisch, manuell
4 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
6 | IC | Ionenchromatographie
7 | photom. | photometrisch (bitte farbgebendes Reagenz angeben)
8 | sonstige
9

## LMilchsr (hidden)
0 | 4 | 3
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | enz.(L-) autom. | enzymatisch nur L-Form, automatisiert
2 | enz.(L-) Hand | enzymatisch nur L-Form, manuell
3 | sonstige
4
hier unbenutzt!
Auswahlfeld geparkt

## Citrosre (hidden)
Citronensäure | 4 | 7
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochdruckflüssigkeitschromatographie
2 | enzymat. autom. | enzymatisch, automatisiert
3 | enzymat. Hand | enzymatisch, manuell
4 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | IC | Ionenchromatographie, versch. Ausführungsformen
6 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
7 | sonstige
8

## Sorbinsre (hidden)
0 | 8 | 7
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | UV-Phot.(OIV) | UV-Spektrometrie nach Wasserdampfdestillation; OIV-MA-AS313-14A
2 | GC (OIV) | Gaschromatographie nach Extraktion mit Diethylether; OIV-MA-AS313-14B
3 | HPLC (OIV) | isokratische HPLC an RP-Säule mit UV-Detektion; OIV-MA-AS313-20
4 | HPLC (ASU) | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 (hierauf verweist L 32.16-1)
5 | HPLC divers | Hochleistungflüssigkeitschromatographie, verschiedene sonstige Ausführungsformen
6 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
7 | sonstige
8
hier unbenutzt!
Auswahlfeld für Jahre der Nichtverwendung geparkt.

## Acetat (hidden)
Acetat (als Essigsäure) | 4 | 7
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
2 | enzymat. autom. | enzymatisch, automatisiert; Bitte Enzymkit in der nächsten Zeile eintragen!
3 | enzymat. Hand | enzymatisch, manuell; Bitte Enzymkit in der nächsten Zeile eintragen!
4 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
6 | IC | Ionenchromatographie
7 | sonstige
8
8

## FlSaeure (hidden)
Flüchtige Säure | 17 | 19
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | Halbmikro SO2 unber. | Halbmikrodestillation n. AVV, SO2-Einfluss nicht berücksichtigt
2 | Halbmikro SO2 ausg. | Halbmikrodestillation n. AVV, SO2-Einfluss ausgeschlossen z.B. mit H2O2
3 | Halbmikro SO2 korr. | Halbmikrodestillation n. AVV, SO2-Einfluss korrigiert z.B. durch Abzug von 0,001 * Ges.SO2
4 | Wädenswil SO2 unber. | Wädenswil-Verfahren, SO2-Einfluss nicht berücksichtigt
5 | Wädenswil SO2 ausg. | Wädenswil-Verfahren, SO2-Einfluss ausgeschlossen z.B. mit H2O2
6 | Wädenswil SO2 korr. | Wädenswil-Verfahren, SO2-Einfluss korrigiert z.B. durch Abzug von 0,001 * Ges.SO2
7 | Gerhardt SO2 unber. | Destillationsapparat Gerhardt, SO2-Einfluss unberücksichtigt
8 | Gerhardt SO2 ausg. | Destillationsapparat Gerhardt, SO2-Einfluss ausgeschlossen z.B. mit H2O2
9 | Gerhardt SO2 korr. | Destillationsapparat Gerhardt, SO2-Einfluss korrigiert z.B. durch Abzug von 0,001 * Ges.SO2
10 | OIV SO2-korr. | OIV-MA-AS-313-02 einschl. SO2-Korrektur
11 | OIV o. SO2-korr. | OIV-MA-AS-313-02 ohne SO2-Korrektur
12 | OIV sonst. mod. | OIV-MA-AS-313-02, sonstig modifiziert (zusätzliche Angabe zur SO2-Korrektur erforderlich!)
13 | OIV SO2+Sorb. Korr. | OIV-MA-AS-313-02 einschl. SO2- und Sorbinsäure-Korrektur
14 | Rentschler mod. unber. | Verfahren n. Rentschler mod. n. Dr. Nilles, SO2-Einfluss nicht berücksichtigt
15 | Rentschler mod. korr. | Verfahren n. Rentschler mod. n. Dr. Nilles, SO2-Einfluss korrigiert
16 | Büchi SO2 korr. | Destillationsapparat Büchi, SO2-Einfluss korrigiert
17 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
18 | Wasserdampfdest. | Wasserdampfdestillation (ohne nähere Angaben; Eigenbau-Apparatur)
19 | sonstige
20
Destillatblindwert (als Essigsäure) | 3
1 | abgezogen | Der Verbrauch an Titrationsmittel bei Destillation eine Wasserprobe wurde abgezogen.
2 | nicht abgezogen | Der Verbrauch an Titrationsmittel bei Destillation eine Wasserprobe wurde nicht abgezogen.
3
Auswahlfeld geparkt

## Fumarsre (hidden)
0 | 4 | 3
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
2 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
3 | sonstige
4
hier unbenutzt!
Auswahlfeld geparkt
Kohlensäure (Co2) überschrieben mit Fumarsäure

## Überdruck (hidden)
(Kohlensäure)Überdruck | 8 | 7
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 9.1 (Einstich) | Aphrometer (Manometer); Messung im Einstichverfahren; OIV-MA-AS314-02
2 | LwK 9.1 (geöffnet) | Aphrometer (Manometer); Messung an der geöffneten Probe; OIV-MA-AS314-02
3 | LwK 9.2 (OIV, titr.) | Alkalimetrische Titration in Anwesenheit von Carboanhydrase; OIV-MA-AS314-01
4 | LwK 9.3 (Carbo QC) | Mehrfach-Volumenexpansion (Umrechnung mit Hersteller-Formel, z.B. CarboQC)
5 | Steinfurth | Messgerät der Fa. Steinfurth
6 | Laser-Infrarot (ACM LabCo) | Laser-Infrarotspektrometrie, z.B. ACM LabCo
7 | sonstige | Anderes Messgerät oder Messverfahren, bitte unten eintragen!
8 |  |  | Bemerkung: | Stand: 2020
Wenn in der Laborvergleichsuntersuchung nicht bestimmt:
Die Textzeilen zum Parameter sind im Ergebnisblatt versteckt.
Das zugehörige Steuerelement ist gelöscht.
Reihenfolge "Einstich" und geöffnet nach LVU 2011 geändert!
Auswahlfeld ist hier für Jahre der Nichtverwendung "geparkt"!
Temperaturkorrektur gemäß | 6 | 5
| Kürzel | Beschreibung
1 | VO(EG) /OIV | VO(EG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 37 A Tabelle 1
2 | Troost 1. Aufl. | Troost/Haushofer: Sekt, Schaumwein und Perlwein (Ulmer, 1. Aufl.), S. 266, Tab. 25
3 | Troost 2. Aufl. | Troost/Rhein/Bach: Sekt, Schaumwein, Perlwein (Ulmer, 2. Aufl.); S. 231, Tab. 25
4 | GLIMS/OIV | Formel im Göttert LIMS (gekürzt): Faktor=1,849-0,0549*temp+0,000642*temp*temp
5 | sonstige | andere Tabelle oder Korrekturfunktion (bitte Formel und Fundstelle unten angeben)
6
Auswahlfeld ist hier für Jahre der Nichtverwendung "geparkt"!

## Farbwerte (hidden)
Farbwerte (bei 1 cm Schichtdicke) | 3 | 2
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | OIV/EG gebräuchl. | Chromatic Characteristics OIV-MA-AS2-07B (Typ IV Methode) / VO (EG) Nr. 2676/90-40
2 | sonstige
3
Das Auswahlfeld ist hier für Jahre der Nichtverwendung "geparkt".